**DSX系列产品**

**故障分析与排除**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **故障现象** | **原因分析** | **排除方法** |
| 1 | 通电后不升温 | 1.输入电源不正常； | 1.按本铭牌电源输入； |
| 2.加热器损坏； | 2.更换电热管。 |
| 2 | 升温后盖上的冷空气泄放阀喷气（非微孔排放冷空气状态下） | 1.上下手柄未到位； | 1.正确合拢上下手柄； |
| 2.安全锁销卡住。 | 2.拨动一下安全锁销。 |
| 3 | 安全阀超过安全参数（0.165Mpa）不工作 | 1.安全阀堵塞； | 1.清除堵塞物； |
| 2.安全阀失灵。 | 2.更换合格的安全阀。 |
| 4 | 无压状态下压力表不回零 | 压力表失灵。 | 更换合格的压力表。 |
| 5 | 升压后盖与锅体处漏汽 | 1.密封圈安装位置不当； | 1.转换密封圈位置； |
| 2.密封圈破损。 | 2.更换合格的密封圈。 |
| 6 | 安全阀在正常工作状态下起跳 | 安全阀失灵 | 更换合格的安全阀 |
| 7 | 灭菌器温度超过正常工作温度126℃继续上升至安全阀起跳 | 温度（压力）控制器失控 | 1.卸下底盖调节高压控使温度回落至126℃；2.经过调节无效，更换高压控。 |