**LDZX系列产品**

**故障分析与排除**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **故障现象** | **原因分析** | **排除方法** |
| 1 | 压力表温度与数字显示不一致。 | 灭菌器内存有冷空气水位过高 | 适量开启排汽（水）阀放掉多余水（高水灯不能灭） |
| 2 | 水位达高水位，高水位指示（绿色）灯不亮。 | 水位器内孔堵塞有异物 | 开启微量下排汽疏通管道，去除异物 |
| 3 | 高水位（绿色）灯亮，显示温度不上升。 | 1.保温时间没有设定2.固态继电器损坏3.电热管损坏 | 1.设定保温时间2.由专业人员进行更换3.由专业人员进行更换 |
| 4 | 工作状态,外壳带电。 | 1.电热管损坏2.电源无接地线 | 1.由专业人员进行更换2.由专业人员安装接地线 |
| 5 | 红色数显窗为- - - - | 1.温度传感器损坏2.电脑板损坏 | 1.由专业人员进行更换2.由专业人员进行更换 |
| 6 | 数显窗为- O O O | 电脑板损坏 | 由专业人员进行更换 |
| 7 | 锅内无水,加热(绿色)灯亮。 | 水位针端接触外壳 | 1.迅速切断电源2.校正水位针端 |
| 8 | 压力表内有水蒸汽。 | 压力表弹簧管漏汽 | 由专业人员更换压力表 |
| 9 | 按动移位键,相应位置无闪烁现象。 | 控制面板损坏 | 由专业人员进行更换 |